# “足安智垫”

基于双足多源感知、个人基线、云端大模型与闭环干预的
糖尿病足风险辅助监测系统

竞赛实现版 V4.0｜2026 年 7 月 26 日
布局：双足 6P4T｜主控：ESP32-S3｜App：Flutter｜后端：FastAPI

当前结论 核心端到端闭环已经形成。本版本只把代码、实物或测试可证明的能力写为“已实现”；固定前的阶段性实测可证明通道响应和主要风险方向，但因位置、接触及手工左右结构存在不确定性，不用于锁定最终标定值。胶固化后的复测仅用于复核传感器映射、基线重复性和工程阈值，不用推翻通信、历史、基线入口、云端解释、马达 ACK 与效果评价结构。

# 1. 项目定位与边界

足安智垫面向糖尿病足日常管理场景，通过左右脚关键区域压力与温度趋势、双足差异和持续时间，给出风险辅助提示。项目的差异化不是追求几十点连续压力成像，而是以低成本关键点感知完成“发现—解释—提醒—复测—评价”的闭环。

目标用户：需要关注足底异常受力、左右温差和日常足部状态的人群；当前仅作竞赛工程验证。

产品边界：不诊断糖尿病足、不替代医生、不把竞赛阈值宣传为临床标准。

医学相关性：IWGDF 2023 建议可考虑指导中高风险人群监测足部皮肤温度；本原型据此关注左右同区温差，但采用更短时间只为安全演示，不能等同临床判定。

赛题匹配：使用 ESP32-S3 完成传感器采集、预处理、BLE 和执行控制，App 与云端大模型构成完整 AIoT 服务链。

# 2. 系统总体架构

| 层级 | 当前实现 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 左/右鞋端 | 2×ESP32-S3、每脚 6 FSR + 4 NTC + MPU6050 + 马达 | 5 Hz 采集、质量标记、BLE、命令执行与 ACK |
| 移动端 | Flutter Android App | 双 BLE、TimeSync、配对、实时展示、上传、历史与设置 |
| 规则后端 | FastAPI + SQLite | 个人基线、持续风险、命令、恢复评价和历史 |
| 云端解释 | DeepSeek OpenAI-compatible API | 把结构化风险转成非诊断性解释；失败时模板降级 |

主链路：双足传感器 → ESP32-S3 → BLE → App → FastAPI → 确定性风险 → DeepSeek/模板解释 → 白名单马达命令 → App → 目标脚 ESP32-S3 → AckEvent → 后端 → 干预后数据 → 效果评价。

# 3. 硬件与点位

| 通道 | 区域 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 拇趾/最前端 | 拇趾与最前端负重趋势 |
| P2 | 前掌外侧 | 前掌外侧相对负重 |
| P3 | 前掌中央 | 前掌中央相对负重 |
| P4 | 前掌内侧 | 第一跖骨附近相对负重 |
| P5 | 中足中央 | 中足支撑趋势 |
| P6 | 足跟中央 | 足跟支撑趋势 |
| T1～T4 | 前掌外侧、拇趾附近、足跟、中足 | 左右同区温差与个人趋势 |

电气说明 FSR 通过 47 kΩ 分压读入 ADC，输出 0～4095 原始值后归一化；NTC 使用 10K B3950 分压和 Beta 公式换算温度。马达现有原型由 GPIO13 控制；正式可穿戴版本应使用驱动器件和反向保护，避免直接由 GPIO 承担马达电流。

# 4. 固件、BLE 与安全执行

左右脚分别构建，设备身份为 foot_left_001 / foot_right_001，广播名为 FootGuard-L / FootGuard-R。

固定 60 字节 SensorData 包携带布局版本、序号、同步时间、6 路压力、4 路温度、IMU、电量占位和质量位。

DeviceCommand 经过 Schema、目标、有效期和 command_id 校验后进入异步执行队列。

固件缓存 AckEvent；断线重连或重复写入时可重放 ACK，但不会再次执行同一命令。

# 5. App 与双足同步

双设备扫描、连接、订阅、自动重连和设备身份校验。

TimeSync 后按序号与时间进行左右帧配对，短时保持最近完整配对，避免页面因到达抖动闪烁。

无效传感器显示为“--”，不会用 0℃或漂移值制造热区。

实时页展示双足压力热力图、温差、负重偏向、风险、DeepSeek 解释和马达 ACK。

设置页展示基线学习进度和重新校准入口；历史页展示风险、震动和干预前后效果。

# 6. 个人基线与风险算法

## 6.1 基线

体验者自然站立、双脚平行且与肩同宽。后端从稳定承重且温差相对稳定的配对帧中选取候选，达到默认 15 个样本后以稳健中位数锁定个人压力分布和正常左右差异。换人、移动传感器或改变电路后必须重新校准。

## 6.2 当前确定性风险

| 风险 | 判定基础 | 验证状态 |
| --- | --- | --- |
| left/right_load_bias | 双足总载荷归一化差异 + 持续时间 | 已实现，固定后复测阈值 |
| forefoot_high | P1～P4 前掌占比相对个人基线增量 | 已实现，固定后复测灵敏度 |
| temperature_asymmetry | 左右同区温差扣除个人基线 | 已实现，阈值仅作工程演示 |
| data_incomplete | 单侧、同步或传感器质量异常 | 已实现，不下发马达 |
| 步态/冲击增强 | MPU + 压力周期与冲击特征 | 数据链已接入，尚待可靠行走数据验证 |

关于“复杂算法” 当前数据量不足以证明 XGBoost、TCN 或 AutoEncoder 的泛化效果。今天不为了显得复杂而加入未经验证的模型；固定后先保证基线和规则可重复，后续再按参与者分组采集数据并报告准确率、召回率、F1 与消融结果。

# 7. 分级震动与效果评价

| 等级 | 状态 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正常 | 不震动 |
| 1 | 关注，约持续 3 秒 | 只显示提示，不震动 |
| 2 | 警告，约持续 6 秒 | 风险侧 double，双短震 800 ms |
| 3 | 持续异常，约持续 10 秒 | 风险侧 long，长震 1500 ms |

同一事件可从等级 2 升级至等级 3，各等级只执行一次。事件恢复后，系统优先关联真实 executed ACK，比较干预前后 load_diff 等指标，输出 effective、partial、ineffective 或无法评价，并记录恢复时间。

# 8. 云端大模型

输入为风险类型、侧别、等级、持续时间、负重差和区域分析，不直接发送连续原始流。

输出采用固定 Schema：risk_level、explanation、advice、target、candidate_pattern。

服务端强制以本地规则覆盖 target 和 candidate_pattern；大模型不能自由驱动硬件。

DeepSeek 超时、401、格式错误或无密钥时自动使用 mock-risk-advisor 模板。

# 9. 历史页和干预前后展示

按时间列出风险类型、侧别、等级、开始/结束、持续时间和是否仍进行中。

展示震动目标侧、模式、设备执行状态和错误码。

展开事件可查看干预前后 load_diff、改善百分比、恢复时间和效果结论。

缺少 ACK 或恢复窗口数据时明确显示无法评价，不生成虚假改善。

# 10. 当前完成度与待验证项

| 模块 | 状态 | 提交前动作 |
| --- | --- | --- |
| 双足传感与 BLE | 已实现 | 胶固化后检查映射、空载和连续连接 |
| 个人基线与重校准 | 代码已实现 | App/后端全量测试 + 真机一次 |
| 规则与分级马达 | 代码已实现 | 验证 double/long、ACK 和去重 |
| DeepSeek 解释 | 已实现 | 确认密钥、降级模板和中文编码 |
| 历史与效果 | 已实现 | 产生一次真实风险—恢复事件 |
| MPU 步态融合 | 初步实现 | 不作为初赛核心已验证能力 |
| 真实电量 | 未实现 | 初赛可不加；页面不可宣称 95% 为真实电量 |
| 临床有效性 | 未验证 | 明确工程原型边界 |

# 11. 胶固化后的最终复测顺序

双脚离地，检查六路压力空载与四路温度稳定性；逐点验证 P1～P6、T1～T4 映射。

重新校准个人基线，连续完成三次相同站姿，比较结果能否重复。

验证正常站立不误报，再验证偏左、偏右、前掌持续高载和恢复。

若结果偏差大，先排查接触与固定，再只调整 config.py 中工程阈值；每次调整后复测相同场景。

连接马达，验证等级 2 双短震、等级 3 长震、目标侧、ACK、去重和过期。

打开历史页，确认最新事件有干预前后值、恢复时间和效果结论。

最后录制温度趋势、DeepSeek 解释和离线降级，不再临时加入未经验证的模型。

# 12. 演示口径

演示顺序建议为：双设备连接 → 重新校准 → 正常状态 → 持续偏载/前掌高载 → 等级 2 双短震 → 可选等级 3 长震 → 调整重心恢复 → 历史页干预前后对比 → 手掌安全捂热单侧 NTC → DeepSeek 解释与模板降级。

核心答辩句 我们没有让大模型直接控制医疗相关动作。ESP32-S3 完成真实感知、BLE 和执行，确定性规则负责风险与白名单命令，大模型只负责通俗解释；提醒后用传感器继续验证是否改善。

# 13. 竞赛要求对应

| 要求 | 对应实现 |
| --- | --- |
| 乐鑫指定芯片 | 左右两侧均以 ESP32-S3 为主控 |
| 多维感知 | 压力、温度、IMU 与设备质量状态 |
| 连接与服务 | BLE 双设备 + Flutter 移动网关 + FastAPI |
| 云端大模型 | DeepSeek 结构化解释与本地降级 |
| 交互与执行 | App、目标侧马达、ACK 与历史闭环 |
| 完整性与可行性 | 真实硬件、协议、测试、Mock 备用和明确边界 |

# 14. 参考资料

1.  乐鑫科技：2026 年全国大学生物联网设计竞赛乐鑫命题，https://www.espressif.com/en/ecosystem/education/competition/iot

2.  IWGDF Guidelines (2023 update)，https://iwgdfguidelines.org/guidelines-2023/

3.  Bus SA 等：Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 update)，Diabetes/Metabolism Research and Reviews，2024。

说明：IWGDF 的对应区域温差建议针对每日监测并要求连续两天；本项目当前 2.0℃、秒级持续判断仅用于竞赛工程演示，不可写成临床诊断阈值或预防效果证明。

# 附录 A：提交前验收清单

后端测试全部通过；Flutter analyze 和 test 全部通过；左右固件均可构建。

App 能显示基线状态并完成确认式重置。

等级 2/3 的模式、时长、目标侧和 ACK 与后端记录一致。

历史页显示至少一个真实事件的前后效果。

DeepSeek 在线与无密钥降级各验证一次。

README、详细方案、演示视频口径与真实功能一致。

演示中不展示 API Key、个人隐私或无法解释的调试日志。